## Sheet1
计量所收费标准
序号 | 项目所属部门 | 标准名称 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定规程编号 | 收费标准 | 收费依据
1 | 医疗装备计量室 | 血压计（表）检定装置 | 工作用血压计 | (0~40)kPa | MPE：±0.5 kPa | JJG 270 | 50元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
2 |  |  | 工作用血压表 | (0~40) kPa | MPE：±0.5 kPa | JJG 270 | 50元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
3 | 医疗装备计量室 | 心、脑电图机检定装置 | 心电图机 | 频率(0.1~150)Hz 电压（0.1mV~5V）周期（0.01~10） | 频率MPE:±5% 频率MPE:±5% 周期MPE:±5% | JJG 543 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
4 |  |  | 脑电图机 |  |  | JJG 1043 | 600元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
5 | 医疗装备计量室 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | B型医用超声诊断仪 | 超声功率（0~100）mW | 超声功率：U=20%(k=2) | JJG 639 | 880元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
6 | 医疗装备计量室 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 焦度计 | （-25~+25）m-1 | MPE：±（0.06～0.25）m-1 | JJG 580 | 450元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
7 |  |  | 镜片箱 | （-25~+25）m-1 | MPE：±（0.03～0.12）m-1 | JJG 579 | 3元/片 | 《江西省计量检定收费标准》
8 | 医疗装备计量室 | 验光仪顶焦度标准装置 | 验光仪 | （-20~+20）m-1 | MPE:±（0.25～0.50）m-1 | JJG 892 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
9 | 医疗装备计量室 | 酶标分析仪检定装置 | 酶标分析仪 | 单波长、双波长、多通道 | I、II、III级 | JJG 861 | 630元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
10 | 医疗装备计量室 | 心电监护仪检定装置 | 心电监护仪 | 1.电压幅度：（0.03~5）mV； 2.频率特性：（0.1~150）Hz； 3.心率范围：（20~300）次/分; | 1.MPE:±10% 2.MPE：±5% 3. MPE:±（显示值得5%+1个字） | JJG 760 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
11 | 医疗装备计量室 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | 医用注射泵 | （5~20）mL/h （20~200）mL/h (200~1000)mL/h | MPE:±6% MPE:±5% MPE:±6% | JJF 1259 | 400元/台； 每曾加一通道加200元 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
12 |  |  | 医用输液泵 | （5~20）mL/h （20~200）mL/h (200~1000)mL/h | MPE:±8% MPE:±6% MPE:±8% | JJF 1259 | 400元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
13 | 医疗装备计量室 | 婴儿培养箱校准装置 | 婴儿培养箱 | 温度：（20~50）℃；湿度：（0~100）%RH；噪声：（30~100）Db；氧浓度：30.5×10-2mol/mol | 温度MPE：±0.2℃；湿度MPE：±3%RH；噪声：2级；氧浓度MPE:±5%FS | JJF 1260 | 700元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
14 | 医疗装备计量室 | 无创电子自动血压计检定装置 | 无创自动测量血压计 | （0~40）kPa | MPE：±0.5kPa | JJG 692 | 210元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
15 | 医疗装备计量室 | 数字心电图机检定装置 | 数字心电图机 | 1.电压测量：（0.03~5）mV； 2.频率特性：（0.1~100）Hz；3.心率范围：（20~300）次/分； | 1.MPE:±10% 2.MPE:-10%-﹢5% 3.MPE:±5% | JJG 1041 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
16 | 医疗装备计量室 | 呼吸机校准装置 | 呼吸机 | 潮气量：（0.1～2）L 呼吸频率：(1～80)cpm 气道峰压：(0～10)kPa 呼气末正压(0～10)kPa 吸气氧浓度（21～100）% | 潮气量：Urel=4% 呼吸频率：Urel=4% 气道峰压：U=0.12kPa 呼气末正压U=0.12kPa 吸气氧浓度U=2.3% | JJF 1234 | 1500元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
17 | 医疗装备计量室 | 高频电刀校准（CNAS） | 高频电刀 | 功率（1～400）W 高频漏电流（0.001～0.5）A | 功率Urel=6% 高频漏电流Urel=5% | JJF 1217 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
18 | 医疗装备计量室 | 心脏除颤器 校准（CNAS） | 心脏除颤器 | 释放能量 （0～40）J ；释放能量 （40～400）J； 经皮起搏脉冲频率（30～100）cpm； 经皮起搏脉冲频率 （100～300）cpm； 经皮起搏脉冲宽度 （10～80）ms ；经皮起搏脉冲电流幅度 （2～100）mA；经皮起搏脉冲电流幅度 (100～200)mA | 释放能量 U=2.3J；释放能量 Urel=7%；经皮起搏脉冲频率 U=1.3cpm；经皮起搏脉冲频率 Urel=2%；经皮起搏脉冲宽度 U=0.7ms；经皮起搏脉冲电流幅度 U=2.4mA；经皮起搏脉冲电流幅度Urel=3% | JJF 1149 | 1500元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
19 | 医疗装备计量室 | 血透分析装置校准 | 血透分析装置 | 电导率 （12.5～15.5）mS/cm； 温度 （25～100）℃； 透析液压力 (110～110)kP；a 动（静）脉压力 （-40～60）kPa；pH 0～14 ；流量 (1～2000)mL/min | 电导率 U=0.16mS/cm；温度 U=0.17℃；透析液压力U=0.84kPa；动（静）脉压力 U=0.40kPa；pH： U=0.029；流量 Urel=1.8% | JJF 1353 | 1800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
20 | 医疗装备计量室 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源校准（CNAS） | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | （0.1～1000）mGy | Urel=5% | JJG 961 | 2800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
21 | 医疗装备计量室 | 医用数字摄影（CR、DR)系统X射线辐射源校准（CNAS） | 医用数字摄影（CR、DR)系统X射线辐射源 | （0.1～100）mGy | Urel=6% | JJG 1078 | 2800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
22 | 医疗装备计量室 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | 医用诊断X射线辐射源 | (2～190)mm | U=0.2mm | JJG744 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
23 | 医疗装备计量室 | 医用离心机校准装置 | 医用离心机 | 转速：（20~30000）r/min；温度：（-40~85）℃； | 转速：（20~10000）r/min 0.2级；（（10000~30000）r/min 0.1级；温度：MPE：±0.1℃； | JJF 2004-2022 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
| 医疗装备计量室 | F2等级、M1等级大砝码标准装置 | 非自行指示秤 | （0~7）t | F2等级、M1等级 | JJG 14-2016 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
24 | 医疗装备计量室 | 生物安全柜校准装置 | 生物安全柜 | 流速：（0~2）m/s；MPE：洁净度：（0.3~10）μm；照度：（0~1000）lx；噪声：（25~140）dB； | 流速：U=0.03m/s；洁净度：U=26%；照度：U=78 lx；噪声：U=2dB； | JJF 1815 | 1500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
26 | 理化产业计量室 | 三等量块标准装置 | 量块 | （0.5~100）mm | 经皮起搏脉冲宽度 （10～80）ms U=0.7ms | JJG 146 | 60元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
27 |  |  | 量块 | （5.12~100）mm | 经皮起搏脉冲电流幅度 （2～100）mA U=2.4mA | JJG 146 | 60元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
28 | 理化产业计量室 | 2级角度块标准装置 | II型游标角度尺 | （0~360）° | 经皮起搏脉冲电流幅度 (100～200)mA Urel=3% | JJF 1959 | 140元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
29 |  |  | 带表式角度尺 | （0~360）° | MPE:±(2′~5′) | JJF 1959 | 140元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
30 |  |  | 数显角度尺 | （0~360）° | MPE:±(2′~5′) | JJF 1959 | 140元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
31 | 理化产业计量室 | 测微量具检定装置 | 外径千分尺 | （0~500）mm | MPE：±4μm | JJG 21 | ＞0~300mm：80元/支 ＞(300~700)mm：120元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
32 |  |  | 深度千分尺 | （0~100）mm | MPE：±5μm | JJG 24 | (0~150)mm：125元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
33 |  |  | 杠杆千分尺 | （0~100）mm | MPE：±6μm | JJG 26 | (0~100)mm：125元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
34 |  |  | 公法线千分尺 | (0~150)mm | MPE：±6μm | JJG 82 | (0~150)mm：125元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
35 | 理化产业计量室 | 卡尺量具检定装置 | 游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±0.10mm | JJG 30 | (0~300)mm：80元/支 (0~500)mm：100元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
36 |  |  | 高度卡尺 | （0~500）mm | MPE：±0.10mm | JJG 31 | (0~300)mm：80元/支 (0~500)mm：100元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
37 | 理化产业计量室 | 指示量具检定装置 | 百分表 | （0~10）mm | MPE：20μm | JJG 34 | 80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
38 |  |  | 千分表 | (0~1)mm | MPE：5μm | JJG 34 | 80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
39 |  |  | 杠杆百分表 | （0~1）mm | MPE：15μm | JJG 35 | 70元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
40 |  |  | 内径百分表 | （2~450）mm | MPE：25μm | JJF 1102 | 100元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
41 |  |  | 大量程百分表 | （10~50）mm | MPE：40μm | JJG 34 | （0~20）mm 150元/台； （0~30）mm 200元/台； （0~50）mm300元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
42 | 理化产业计量室 | 精密露点仪标准装置 | 机械式温湿度计 | 温度：（5~60）℃；湿度：（10%RH~95%RH)； | MPE：温度±2℃； 湿度±（5~7）%RH | JJG 205 | 180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
43 |  |  | 数字式温湿度计 | 温度：（5~60）℃；湿度：（10%RH~95%RH)； | MPE：温度±2℃； 湿度±5%RH | JJG（赣）05 | 180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
44 | 理化产业计量室 | 钢卷尺标准装置 | 钢卷尺 | (0~100)m | Ⅰ级 、Ⅱ级 | JJG 4 | 5米以内15元，5米以上每米3.5元 | 《江西省计量检定收费标准》
45 |  |  | 纤维卷尺 | (0~200)m | 1级、2级 | JJG 4 | 5米以内15元，5米以上每米3.5元 | 参照《江西省计量检定收费标准》钢卷尺检定收费标准
46 |  |  | 测绳 | (0~200)m | MPE:±(10mm+10-3L) | JJG 4 | 5米以内15元，5米以上每米2元 | 《江西省计量检定收费标准》
47 | 理化产业计量室 | 三等金属线纹尺标准装置 | 普通钢直尺 | (0~2000)mm | MPE：±0.10 mm~±0.35mm | JJG 1 | 10元/10cm | 《江西省计量检定收费标准》
48 |  |  | 棉纤维钢尺 | (0~50)mm | MPE：±0.10 mm~±0.35mm |  | 10元/10cm | 参照《江西省计量检定收费标准》钢直尺检定收费标准
49 | 理化产业计量室 | 标准水银温度计标准装置 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30~300)℃ | 分度值0.1℃及以下 | JJG 130 | 90元/支
50 |  |  | 电接点玻璃水银温度计 | (-30~300)℃ | 分度值0.1℃及以下 | JJG 131 | 30元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
51 |  |  | 双金属温度计 | (-30~300)℃ | 1.0级及以下 | JJF 1908 | 70元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
52 |  |  | 压力式温度计 | (-20~300)℃ | 1.0级及以下 | JJF 1909 | 70元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
53 | 理化产业计量室 | 测量人体用红外温度计校准装置 | 红外体表温度计 | (30~42)℃ | MPE:±0.3℃ | JJF 1107 | 500元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
54 | 理化产业计量室 | 大气采样器检定装置 | 大气采样器 | （0.05～6）L/min | 流量示值误差：±5% | JJG956 | 单通道收费300。每增加一个 通道加收200。附加恒温功能，加收 400。每额外增加一个流量点/温度 点/计时点等加收100 | 参照《江西省计量检定收费标准》粉尘采样器检定收费标准
55 | 理化产业计量室 | 粉尘采样器检定装置 | 粉尘采样器 | （0.05～260）L/min | 呼吸性粉尘采样器（含飘尘）：MPE：±3.0%及以下采样流量固定粉尘采样器：MPE：±3.0%及以下采样流量可调粉尘采样器：MPE：±3.0%及以下 | JJG520 | 180元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
56 | 理化产业计量室 | 烟尘采样器检定装置 | 烟尘采样器 | （0.05～100）L/min | MPE：±4% | JJG680 | 560元/台 | 参照《江西省计量检定收费标准》粉尘采样器检定收费标准
57 | 理化产业计量室 | 总悬浮颗粒物采样器检定装置 | 总悬浮颗粒物采样器 | （4～130）L/min（700～1200）L/min | MPE：±5％ | JJG943 | 中流量单通道收费600。大流量单通道收费800。附 加大气双通道加收300。附加恒温 功能加收400。每额外增加一个流 量点/温度点/计时点等加收100。 | 参照《江西省计量检定收费标准》粉尘采样器检定收费标准
58 | 理化产业计量室 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | 电子自动平衡电桥 | (-100~+400)℃ | 0.5级及以下级别 | JJG 74 | 0.5级：350元/台 1.0级：300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
59 |  |  | 配热电阻用模拟式温度指示调节仪 | (-100~+400)℃ | 0.5级及以下级别 | JJG 951 | 600元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
60 | 理化产业计量室 | F1等级克组砝码标准装置 | 砝码 | 1mg~1000g | F2等级及以下 | JJG 99 | 180元/套 | 《江西省计量检定收费标准》
61 |  |  | 机械天平 | d≥0.1mg 1mg~1000g | I3级及以下 | JJG 98 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
62 |  |  | 电子天平 | 1mg~1200g | II级及以下 | JJG 1036 | Ⅱ天平：500元 Ⅲ天平：350元 | 《江西省计量检定收费标准》
63 | 理化产业计量室 | F1等级公斤组砝码标准装置 | 砝码 | 1kg~50kg | F2等级及以下 | JJG 99 | 180元/套 | 《江西省计量检定收费标准》
64 |  |  | 机械天平 | d≥0.1mg 1kg~50kg | I3级及以下 | JJG 98 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
65 |  |  | 电子天平 | 1kg~51.2kg | II级及以下 | JJG 1036 | Ⅱ天平：500元 Ⅲ天平：350元 | 《江西省计量检定收费标准》
66 |  |  | 架盘天平 | 100g~20kg | Ⅲ级 | JJG 156 | 150元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
67 | 理化产业计量室 | 天平检定装置 | 电子天平 | 1mg~1100g | I级及以下 | JJG 1036 | Ⅰ天平：600元 Ⅱ天平：500元 Ⅲ天平：350元 | 《江西省计量检定收费标准》
68 |  |  | 电子天平 | 1mg~60kg d≥1mg | II级及以下 | JJG 1036 | Ⅱ天平：500元 Ⅲ天平：350元 | 《江西省计量检定收费标准》
69 | 理化产业计量室 | 紫外、可见分光光度计检定装置 | 可见分光光度计 | （340~900）nm | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 | JJG 178 | 600元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
70 |  |  | 紫外可见分光光度计 | （190~900）nm | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 | JJG 178 | 800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
71 | 理化产业计量室 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 原子吸收分光光度计 | 波长：（190～900）nm 火焰检测器，石墨炉检测器 | 1、波长示值误差:±0.5nm 2、火焰法测铜的重复性：≤1.5% 石墨炉法测镉的重复性：≤5% 3、检出限：火焰法：≤0.02μg/mL(Cu) 石墨炉法：≤4pg(Cd) 4、线性误差≤10%（Cu)≤15%(Cd) | JJG 694 | 980元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
72 | 理化产业计量室 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | 自动旋光仪 | -45°~45° | 0.01级、0.02级、0.05级 | JJG 536 | 0.01级：630元/台 0.02级：630元/台 0.05级：500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
73 |  |  | 自动旋光糖量计 | -20°Z~105°Z | 0.05级、0.1级、0.2级 | JJG 536
74 |  |  | 目视旋光仪 | -180°~180° | 0.02级、0.05级 | JJG 536
75 |  |  | 目视旋光糖量计 | -20°Z～+105°Z | 0.1级、0.2级 | JJG 536
76 | 理化产业计量室 | 电导率仪检定装置 | 电导率仪 | (0.05~1×10-5)μs/cm | 0.2级及以下 | JJG 376 | 360元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
77 | 理化产业计量室 | 浊度计检定装置 | 浊度计 | （0~400）NTU | MPE:±10% | JJG 880 | 300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
78 | 理化产业计量室 | 自动电位滴定仪检定装置 | 自动电位滴定仪 | (0~1000)mV | 0.05级及以下 | JJG 814 | 800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
79 | 理化产业计量室 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | 配热电偶模拟式温度指示及指示调节仪 | （0~1600）℃ | 0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、4.0级 | JJG 951 | 600元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
80 |  |  | 配热电偶数字温度指示及指示调节仪 | （0~1600）℃ | 0.1级、0.2级、0.3级、0.5级、1.0级 | JJG 617 | 740元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
81 | 理化产业计量室 | 常用玻璃量器检定装置 | 滴定管 | （1~100）mL | A级、B级 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
82 |  |  | 分度吸量管 | （0.1~50）mL | A级、B级 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
83 |  |  | 单标线吸量管 | （1~100）mL | A级、B级 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
84 |  |  | 单标线容量瓶 | （1~2000）mL | A级、B级 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
85 |  |  | 量筒 | （5~2000）mL | 合格 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
86 |  |  | 量杯 | (5~2000)mL | 合格 | JJG 196 | 100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
87 | 理化产业计量室 | pH（酸度计）检定装置 | pH(酸度)计 | pH（0.00~14.00） （-1000.0～1000.0）mV | 0.001级及以下 | JJG 119 | 280元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
88 | 理化产业计量室 | 移液器检定装置 | 移液器 | 0.1μL~10000μL | 容量允差：±（0.6%~20%） 测量重复性：≤（0.2%~10%） | JJG 646 | 140元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
89 | 理化产业计量室 | 原子荧光光度计检定装置 | 原子荧光光度计 | 单道、双道、多道 | 测量重复性：≤3 % 检出限：≤0.4 ng | JJG 939 | 700元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
90 | 理化产业计量室 | 气相色谱仪检定装置 | 气相色谱仪 | 1、灵敏度；2、检测限；3、柱温温度稳定性；4、程序升温重复性；5、定性重复性；6、定量重复性。 | 灵敏度： ≥800mV•mL/mg（TCD） 检测限: ≤5pg/mL（ECD） ≤0.5ng/s（FID） ≤0.5ng/s(FPD、硫) ≤0.1ng/s（FPD、磷） ≤5pg/s(NPD氮） ≤10pg/s（NPD磷） ≤0.5% ≤2% ≤1% ≤3% | JJG 700 | 1500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
91 | 理化产业计量室 | 液相色谱仪检定装置 | 液相色谱仪 | 1、 泵流量设定值 2、 泵流量稳定性 3、 梯度误差 4、 柱温箱设定误差 5、 柱温箱稳定性 6、 定性重复性 7、 定量重复性 8、最小检测浓度 | ±2%~±5% 2%~3% ±2% ±2℃ ≤1℃/h ≤（1.0~1.5）% ≤(3.0~4.0) % ≤5*10-8g/m（紫外-可见光、二极管阵列检测器） ≤5*10-9g/mL（荧光检测器） ≤5*10-6g/mL（示差折光率检测器） ≤5*10-6g/mL（蒸发光散射检测器 | JJG 705 | 1700元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
92 | 理化产业计量室 | 烘干法水分测定仪检定装置 | 烘干法水分测定仪（数字显示） | (1mg~1100g) | I级、II级 | JJG 658 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
93 | 理化产业计量室 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 可燃气体检测报警器 | （0~100）%LEL | MPE：±5%FS | JJG 693 | 420元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
94 | 理化产业计量室 | 六氟化硫检测报警仪校准装置 | 六氟化硫检测报警仪 | （1~5000）×10-6mol/mol | MPE：±10%重复性：≤3%零点漂移：±3%FS量程漂移：±10%FS报警响应时间：≤10s | JJF 1263 | 360元/台 | 参照《江西省计量检定收费标准》二氧化硫分析仪检定收费标准
95 |  |  | 六氟化硫检漏报警仪 | （1~5000）×10-6mol/mol |  | JJF 1263 | 360元/台 | 参照《江西省计量检定收费标准》二氧化硫分析仪检定收费标准
96 | 理化产业计量室 | 实验室离子计检定装置 | 实验室离子计 | 电压：（0~2000）mV pX：（0～14） | 0.001级及以下 | JJG 757 | 300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
97 | 理化产业计量室 | 在线pH计检定装置 | 在线pH计 | pH：（0~14），电位：（0~2000）mV | 0.01级及以下 | JJF 1547 | 760元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
98 | 理化产业计量室 | 廉金属热电偶校准装置 | 康金属热电偶（K,N,E,J)型 | (300~1100)℃ | 1级、2级 | JJF 1637 | 250元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
99 | 理化产业计量室 | 箱式电阻炉校准装置 | 箱式电阻炉 | （300~800）℃ | U=1.2℃ k=2 | JJF 1376 | 700元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
100 | 理化产业计量室 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 | 电化学氧测定仪 | O2：（0~25）% | Urel=1% k=2 | JJG 365 | 360元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
101 |  |  | 顺磁式氧分析器 |  |  | JJG 662 | 360元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
102 |  |  | 氧化锆氧分析器 |  |  | JJG 535 | 360元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
103 | 理化产业计量室 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | 一氧化碳检测报警器 | （0~2000）umol/mol | Urel=1% k=2 | JJG 915 | 520元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
104 | 理化产业计量室 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | 硫化氢气体分析仪 | （0~100）umol/mol | Urel=1.5% k=2 | JJG 695 | 540元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
105 |  |  | 硫化氢气体检测报警仪 |  |  |  | 540元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
106 | 理化产业计量室 | 容量器检定装置 | 容重器 | 1000g及以下，(1000±2.0)mL及以下 | Ⅲ级、U=160mg U=0.6mL（k=2） | JJG 264 | 300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
107 | 理化产业计量室 | 测汞仪检定装置 | 1、测汞仪 | 吸收类 荧光类 | 吸收类线性误差：±10% 检出限：≤1.0ng 重复性：≤3.0% 荧光类线性误差：±15% 检出限：≤0.1ng 重复性：≤4.0% | JJG 548 | 250元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
108 | 理化产业计量室 | 激光粒度仪校准装置 | 1、激光粒度分析仪 | 1μm≤D50≤5μm 5μm＜D50≤20μm D50＞20μm | MPE：±15% MPE：±10% MPE：±8% | JJF 1211
109 | 理化产业计量室 | 离子色谱仪检定装置 | 离子色谱仪 | 电导检测器 紫外可见检测器 电化学检测器 | 最小检测浓度：电导检测器：Cl-≤0.02μg/mL;Li+≤0.02μg/mL 紫外可见检测器:NO2-≤0.02μg/mL 电化学检测器I-≤0.02μg/mL 定性重复性≤1.5%定量重复性≤3% | JJG 823 | 1280元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
110 | 理化产业计量室 | 发射光谱仪检定装置 | 发射光谱仪 | ICP光谱仪 | A级、B级 | JJG 768 | 1800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
111 | 理化产业计量室 | 液相色谱/质谱联用仪校准装置 | 1、液相色谱-质谱联用仪 | 三重四极杆单四级杆离子阱 | 信噪比:三重四极杆ESI+: ≥30:1;ESI-:≥10:1;APCI+: ≥30:1 ;单四级杆、离子阱 ESI+、ESI-、APCI+: ≥10:1;质量准确性 ESI+:0.5u 峰面积重复性iSl+:≤10%离子丰度重复性 ESI+:≤30%保留时间重复性 ESI+: 1.5% | JJF 1137 | 3000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
112 | 理化产业计量室 | 水中油份浓度分析仪检定装置 | 1、红外测油仪 | (0.1~1000) mg/L | A 类仪器:示值误差≤10mg/L时，MPE：±0.8mg/L;>10mg/L时MPE：±8%;重复性≤2% 零点漂移 MPE:±0.5mg/L(便携式仪器30min，在线仪器 3h)示值源移 MPE:5%(便携式仪器 30min在线仪器 3h);最小检出浓度≤0.5mg/L；B 类仪器:示值误差 MPE:±8%重复性≤2%零点漂移 MPE: ±0.5mg/L(30min):示值漂移MPE: ±5% (30min) | JJG 950
113 | 理化产业计量室 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定装置 | 1、覆层厚度测量仪 | (5~1000) μm | B级，C级，D级 | JJG 818 | 350元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
114 | 理化产业计量室 | 触针式表面粗糙度测量仪校准装置 | 1、触针式表面粗糙度测量仪 | Ra:(0.1~10)μm | MPE: ±(7%~15%) | JJF 1105 | 1000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
115 | 理化产业计量室 | 微波消解仪校准（CNAS） | 微波消解仪 | (0～250)℃ | U=0.6℃ | JJF(冀)203 | 1000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
116 | 理化产业计量室 | 真空干燥箱校准（CNAS） | 真空干燥箱 | (40～140)℃ 绝压(50～500)kPa | U=0.2℃ U=1kPa | JJF(闽)1093 | 温度部分1200/台 压力部分600/量程 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
117 | 理化产业计量室 | 实验室用蒸汽灭菌器校准（CNAS） | 实验室用蒸汽灭菌器 | (40～140)℃ 绝压(50～500)kPa | U=0.2℃ U=2kPa | JJF（赣）023 | 900/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
118 | 理化产业计量室 | 盐雾试验设备校准（CNAS） | 盐雾试验设备 | (-50～250)℃ (1～2)mL/(h·80cm²) | U=0.4℃ U=0.15 mL/(h·80cm²) | JJF（浙）1125 | 1000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
119 | 理化产业计量室 | 流动注射分析仪校准（CNAS） | 流动注射分析仪 | 挥发酚≤0.002 mg/L 六价铬≤0.004 mg/L 总磷≤0.01 mg/L 总氮≤0.04 mg/L 阴离子表面活性剂≤0.05 mg/L 氨氮≤0.04 mg/I | Urel=48% | JJF 1568 | 1000/参数 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
120 | 理化产业计量室 | 电感耦合等离子体质谱仪校准（CNAS） | 电感耦合等离子体质谱仪 | 铍：≤30ng/L 铟：≤10ng//L 铋：≤10ng/L | U=0.27ng/L U=0.13ng/L U=0.08ng/L | JJF 1159 | 2000/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
121 | 理化产业计量室 | 元素分析仪（氧氮氢测定仪）校准（CNAS） | 元素分析仪（氧氮氢测定仪） | 钢铁、合金中0含量在 0.0023%～0.0363% 钢铁、合金中氮含量在 0.0022%～0.0758% 钢铁、合金中氢含量在 0.00020%～0.00060% | Urel=22% Urel=18% Urel=50% | JJF 1321 | 300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
122 | 理化产业计量室 | 投影仪校准（CNAS） | 投影仪 | (0～200)mm | U=0.8μm+0.8×10-5L | JJF 1093 | 500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
123 | 理化产业计量室 | 水平尺校准（CNAS） | 水平尺 | 分度值：(0.5～10)mm/m | Urel=7.2% | JJF 1085 | 100/支 | 《江西省计量检定收费标准》
124 | 理化产业计量室 | 水准标尺校准（CNAS） | 水准标尺 | (0～5)m | U=0.2mm | JJG 8 | 200元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
125 | 理化产业计量室 | 烟气分析仪校准（CNAS） | 烟气分析仪 | 二氧化硫：(1～200)μ mol/mol 一氧化碳：(1～200)μ mol/mol 二氧化氮：(1～200)μ mol/mo Urel=2.1% 氧气：(5%～30%) mol/mol | Urel=5.2% Urel=2.1% Urel=2.1% Urel=2.1% | JJG 968 | 860元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
126 | 理化产业计量室 | 烟气采样器校准（CNAS） | 烟气采样器 | (0.1～2)L/min | Urel=2.4% | JJG 1169 | 400元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
127 | 理化产业计量室 | 沥青针入度仪校准（CNAS） | 沥青针入度仪 | 标准针：(0.14～0.16)mm 标准针：(1.00～1.02)mm 测长装置：(5～50)mm 8°40'～9°40' (0～50)℃ (99～101)g | U=3 μm U=6μm Urel=1.8% U=6' U=0.12℃ U=0.01g | JJF 1208 | 300元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
128 | 理化产业计量室 | 溶解氧测定仪检定装置 | 溶解氧测定仪 | / | / | JJG 291 | 1000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
129 | 理化产业计量室 | 定碳定硫分析仪检定装置 | 定碳定硫分析仪 | / | / | JJG 395 | 1000/台
130 | 理化产业计量室 | 化学需氧量测定仪检定装置 | 化学需氧量测定仪 | / | / | JJG 975 | 滤光片法1000，溶液法2000，在线 仪器3000
131 | 理化产业计量室 | 超声波测厚仪校准装置 | 超声波测厚仪 | / | / | JJF 1126 | 420元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
132 | 理化产业计量室 | 总有机碳分析仪检定装置 | 总有机碳分析仪 | / | / | JJG 821 | 280元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
133 | 理化产业计量室 | 密度计检定装置 | 密度计 | / | / | JJG 42 | 工作用：25元/点 二等：35元/点 婆美计：20元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
134 | 理化产业计量室 | 声级计检定装置 | 声级计 | / | / | JJG 188 | 1型400元/台 2型300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
135 | 理化产业计量室 | 影像测量仪校准装置 | 影像测量仪 | / | / | JJF 1318 | 750元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
136 | 理化产业计量室 | 金相显微镜校准装置 | 金相显微镜 | / | / | JJF 1914 | 440元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
137 | 理化产业计量室 | 厚度表校准规范 | 厚度表 | / | / | JJF 1255 | 200/件
138 | 理化产业计量室 | 标准玻璃浮子校准规范 | 标准玻璃浮子 | / | / | JJF 1709 | 250元/粒
139 | 理化产业计量室 | 波长色散X射线荧光光谱仪检定装置 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | / | / | JJG 810 | 800元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
140 | 理化产业计量室 | 电弧-直读光谱仪检定装置 | 电弧-直读光谱仪 | / | / | JJG 768 | 1680元/台
141 | 理化产业计量室 | 气相色谱/质谱联用仪校准装置 | 气相色谱/质谱联用仪 | / | / | JJF 1164 | 3000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
142 | 产业计量管理部 | 磁通计校准（CNAS） | 磁通计 | 0.1mWb～5Wb | Urel=0.12% | JJF 1905 | 2×10-3：490元/只 5×10-3：490元/只 | 《江西省计量检定收费标准》
143 | 产业计量管理部 | 永磁材料磁性测量仪校准（CNAS） | 永磁材料磁性测量仪 | 0.1mWb～5Wb (0.1～3)T | Urel=0.12% Urel=0.11% | JJF 1829 | 4320元/台 | 参考中国计量科学研究院收费标准的80%
144 | 建筑工程计量室 | 滚筒式车速表校验台检定装置 | 滚筒式车速表检验台 | (0~120)km/h | MPE:±3% | JJG 909 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
145 | 建筑工程计量室 | 滑板式汽车侧滑检验台检定装置 | 汽车侧滑检验台 | (-15~15)m/km | 0.2m/km | JJG 908 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
146 | 建筑工程计量室 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：（0~60×103）cd 光轴偏移角：上下2°左右2 | 发光强度:MPE:±15% 光轴偏移角：±4.4cm/dam(15′) | JJG 745 | 1000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
147 | 建筑工程计量室 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | 汽车排放气体测试仪 | HC(0~2000) ×10-6 CO(0.00~5.00) ×10-2 CO2(0.0~16.0) ×10-2 O2(0.0~21.0) ×10-2 NO(0~4000) ×10-6 | HC：MPE:±3% CO：MPE:±3% CO2：MPE:±3% NO：MPE:±4% O2：MPE:±5% | JJG 688 | 1500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
148 | 建筑工程计量室 | 透射式烟度计检定装置 | 透射式烟度计 | 0~100% | U=0.76% k=2 | JJG 976 | 强检
149 | 建筑工程计量室 | 轴（轮）重仪检定装置 | 轴（轮）重仪 | （0~20）t | 载荷m≤10%FS，MPE：±0.2% FS 载荷m＞10%FS，MPE：±2%FS | JJG 1014 | 1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
150 | 建筑工程计量室 | 平板式制动检验台检定装置 | 平板式制动检验台 | (0~50)kN | MPE：±3% | JJG 1020 | 2550元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
151 | 建筑工程计量室 | 滤纸式烟度计检定装置 | 滤纸式烟度计 | （0~10） BUS | MPE:±0.3 BUS | JJG 847 | 560元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
152 | 建筑工程计量室 | 汽车悬架装置检测台校准装置 | 汽车悬架装置检测台 | 轮载荷质量(0~2000)kg；起始激振频率>20Hz | MPE:±3kg或±2% | JJF1192 | 1800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
153 | 建筑工程计量室 | 汽车排放污染物检测用底盘测功机校准装置 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | 车速(0~150) km/h 扭力10000N 滑行时间(0~200)s | 车速：±0.2km/h或±0.5% 扭力：±1.0% 基本惯量：±2% 恒载荷加载滑行时间：±4.0% 变载荷加载滑行时间：±4.0% | JJF 1221 | 3000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
154 | 建筑工程计量室 | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准装置 | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪 | (0~300)L/s | 流量MPE:±10% | JJF 1385 | 2000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
155 | 建筑工程计量室 | 滚筒反力制动试验台检定装置 | 制动力试验台 | (0~45)kN | MPE:±3% | JJG 906 | 1350元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
156 | 建筑工程计量室 | 汽车制动踏板力计检定装置 | 汽车制动操纵力计 | (0～1000)N (0～100)kg | 示值误差:MPE ±5% 零点漂移：≤2d 鉴别力阀：≤2d 重复性：≤2% | JJF 1169 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
157 | 建筑工程计量室 | 便携式制动性能测试仪校准装置 | 便携式制动性能测试仪校准规范 | (0~9.81）m/s2 | 静态示值误差：减速度测量值为（0~4.90）m/s2时为±0.10m/s2 减速度为其它值时为±2.0% 动态示值误差：±5.0% | JJF 1168 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
158 | 建筑工程计量室 | 转向力角仪、制动踏板力计检定装置 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准装置 | 测量范围：转向力（100N～1000N)力矩：（20~100）Nm 转向角：顺、逆时针旋转均不小于50°；对用于汽车试 验、并带有信号输出端口的应不小于1080°。 | 转向力： 最大允许误差：±3% 转向角： 最大允许误差：±3° | JJF 1196 | 800 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
159 | 建筑工程计量室 | 汽车外廓尺寸检测仪校准装置 | 汽车外廓尺寸检测仪 | (0~50）m | 长度最大允许误差：±0.8%或±50mm 宽度和高度最大允许误差：±0.8%或±20m | JJF 1749 | 2000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
160 | 建筑工程计量室 | 汽车用透光率计检定装置 | 汽车用透光率计 | 透射比分别为50%、70%、80% | MPE±2% | JJF1225 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
161 | 建筑工程计量室 | 车身反光标识用逆反射系数测量仪校准装置 | 车身反光标识用逆反射系数测量仪 | 白色、黄色、红色、绿色、蓝色、棕色 | 当逆反射系数 ＞30 时，cd.1x-1.m-2 时MPE: ±10% 当逆反射系数 ≤30 cd.1x-1.m-2时， MPE: ±3 cd.1x-1.m-2 | JJF 1747 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
162 | 建筑工程计量室 | 汽车加载制动检验台检定装置 | 汽车加载制动检验台 | 制动力：（0~50）kN 轴（轮）重：(0~20)t 高度：（0~200）mm | 制动力：MPE:±3% 轴（轮）重:m＞10%FS ：MPE:±2% m≤10%FS：MPE:±0.2%FS 高度：±5mm | JJG 1160 | 2550元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
163 | 建筑工程计量室 | 千斤顶检定装置 | 液压千斤顶 | 50kN~10MN | A级或B级 | JJG 621 | 200元/台（200kN为基本价，每10kN加10元） | 《江西省计量检定收费标准》
164 | 建筑工程计量室 | 测桩荷载箱检定装置 | 测桩荷载箱 | 500kN~30MN | MPE:±5% | JJG(赣) 02 | 200元/台（200kN为基本价，每10kN加10元） | 参照《江西省计量检定收费标准》千斤顶检定收费标准
165 | 建筑工程计量室 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 装料衡器 | （0~2000）kg | X(0.1)级、X(0.2)级 、X(0.5)级、X(1)级、X(2)级 | JJG 564 | 1960元/个 | 《江西省计量检定收费标准》
166 | 建筑工程计量室 | 0.3级测力仪标准装置 | 抗折试验机 | （0～10）kN | 1级 | JJG 476 | 1090元 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
|  |  | 压力、拉力、万能试验机 | （0～3000）kN | 1级 | JJG 139 | （0～1000）kN：500元
|  |  | 电子式万能试验机 |  |  | JJG 475 | （1000～2000）kN：1000元
|  |  | 电液伺服万能试验机 |  |  | JJG 1063 | （2000～3000）kN：1500元
|  | 0.1级测力仪标准装置 | 抗折试验机 | （0～10）kN | 0.5级 | JJG 476 | 1200元
|  |  | 压力、拉力、万能试验机 | （0～2000）kN | 0.5级 | JJG 139 | （0～1000）kN：600元
|  |  | 电子式万能试验机 |  |  | JJG 475 | （1000～2000）kN：1200元
|  |  | 电液伺服万能试验机 |  |  | JJG 1063
174 | 建筑工程计量室 | 胶砂试体成型振实台检定装置 | 胶砂试体成型振实台 | 振幅：15 mm； 振动60次的时间：60 s； 台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量：20 kg； 台盘除试模外的质量：13.75 kg； 模套框内部尺寸： 长度：160 mm； 宽度：132 mm； 高度：20 mm； 隔板厚度：6 mm | 振幅MPE：±0.3 mm； 振动60次的时间MPE：±2s； 台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量：MPE：±0.5 kg； 台盘除试模外的质量MPE：±0.25 kg； 模套框内部尺寸： 长度MPE:±0.1 mm； 宽度MPE：±0.4 mm； 高度MPE：±1 mm； 隔板厚度MPE：±0.1 mm | JJF(建材) 124 | 1000元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
175 | 建筑工程计量室 | 行星式胶砂搅拌机检定装置 | 行星式胶砂搅拌机 | 转速：62 r/min、125 r/min、140 r/min、285 r/min； 时间：30s、30s、30s、90s、60s； 叶片与锅底、锅壁的工作间隙：3 mm； 加沙完全性：≤1g | 转速MPE：±5 r/min、±10 r/min、±5 r/min、、±10 r/min； 时间MPE：±1 s； 叶片与锅底、锅壁的工作间隙MPE：±1 mm； 加沙完全性：≤1g | JJF(建材) 123 | 400元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
176 | 建筑工程计量室 | 水泥净浆搅拌机检定装置 | 水泥净浆搅拌机 | 转速：62 r/min、125 r/min、140 r/min、285 r/min； 时间：120s、15s、120s； 叶片与锅底、锅壁的间隙：2 mm | 转速MPE：±5 r/min、±10 r/min、±10 r/min、、±20 r/min； 时间MPE：±3 s、±1 s、±3 s； 叶片与锅底、锅壁的间隙MPE：±1 mm | JJF(建材) 104 | 400元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
177 | 建筑工程计量室 | 水泥胶砂振动台校准装置 | 水泥胶砂振动台 | 振动位移峰峰值：0.75mm； 振动频率：（46.7～50.0）Hz； 振动不稳定时间：≤5 s； 振动时间：120 s； 制动时间：≤5 s； 台面位移幅值均匀度：≤15 %； 试模模腔基本尺寸：长度：160mm、宽度：40. 0mm、深度：40.1mm； 试模质量：6.25kg； 漏斗质量：2.25kg | 振动位移峰峰值MPE：±0.02mm； 振动频率：（46.7～50.0）Hz； 振动不稳定时间：≤5 s； 振动时间MPE：±2 s； 制动时间：≤5 s； 台面位移幅值均匀度：≤15 %； 试模模腔基本尺寸：长度MPE：±0.8mm、宽度MPE：±0.2mm、深度MPE：±0.1mm； 试模质量MPE：±0.25kg； 漏斗质量MPE：±0.25kg | JJF 1867 | 1000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
178 | 建筑工程计量室 | 洛氏硬度计检定装置 | 洛氏硬度计 | (22~88)HRA;(20~100)HRBW;(20~70)HRC | ±1.5HRA;±2.0HRBW;±1.5HRC | JJG 112 | 280元/台 | 参照《江西省计量检定收费标准》肖氏硬度计收费标准
179 | 建筑工程计量室 | 维氏硬度计检定装置 | 维氏硬度计 | (175~225)HV5;(700~800）HV5;(400-600)HV10;(400~600)HV30 | ±3.0%HV5;±3.0%HV10;±2.0%HV30 | JJG 151 | 280元/台 | 参照《江西省计量检定收费标准》肖氏硬度计收费标准
180 | 建筑工程计量室 | 混凝土回弹仪检定装置 | 回弹仪 | 适合检定M225中型回弹仪以及L75、L20轻型回弹仪 | Urel=0.5%,k=2(力值） U=（0.005~0.03）,k=2(长度） Urel=0.6HRC,k=2(硬度） | JJG 817 | 400元/台
181 | 建筑工程计量室 | 秒表校准（CNAS） | 秒表 | 电子秒表：1s～lh 机械秒表：1s～1h | U=6ms U=0.01s | JJG237 | 机械秒表：120元/块 电子秒表：1×10-4 260元/台 1×10-6 260元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
182 | 建筑工程计量室 | 转速表校准（CNAS） | 转速表 | (100～20000)r/min | Urel=0.004% | JJG105 | 0.01～0.2级：560元/台；0.5～1级：350元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
183 | 建筑工程计量室 | 贯入式砂浆强度检测仪校准装置 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入力：（10～1000）N；工作行程：（0～200）mm | Urel=0.50% | JJF 1372 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
184 | 建筑工程计量室 | 非金属建材塑限测定仪校准装置 | 非金属建材塑限测定仪 | 几何量：（0～200）mm；角度：（30.0～43.6）°；时间：（0.01～1800）s；质量：（0～1000）g | 几何量：U=0.10mm，k=2；角度：U=0.5′，k=2；时间：U=0.02s，k=2；质量：U=0.10g，k=2 | JJF 1090 | 400元/台
185 | 建筑工程计量室 | 水泥净浆马氏流动时间自动测定仪校准装置 | 水泥净浆马氏流动时间自动测定仪 | 长度：（0～400）mm；时间：（0～900）s | 马氏筒机械尺寸：U95=0.2mm，k=2；下料管机械尺寸U95=0.02mm，k=2：时间：U95=0.1s，k=2 | JJF（建材）155 | 400元/台
186 | 建筑工程计量室 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定装置 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪 | （0～20）mm | U=0.05mm，k=2 | JJG（交通）093 | 400元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
187 | 建筑工程计量室 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | （0～0.25）MPa | U=0.4hPa，k=2 | JJG（交通）094 | 350元/台
188 | 建筑工程计量室 | 混凝土抗渗仪校准装置 | 混凝土抗渗仪 | （0～6）MPa | U=0.02MPa，k=2 | JJF 1812 | 600元/台
189 | 建筑工程计量室 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定装置 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量：（0～1000）g | U=0.10g，k=2 | JJG（交通） 050 | 600元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
190 | 建筑工程计量室 | 透气法比表面积仪检定装置 | 透气法比表面积仪 | （0.01～1800）s | U=0.02s，k=2 | JJG（建材）107 | 350元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
191 | 建筑工程计量室 | 负压筛析仪校准装置 | 负压筛析仪 | （-100～0）hPa | U=（0.4～0.7）hPa，k=2 | JJF 1827 | 500元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
192 | 建筑工程计量室 | 水泥胶砂流动度测定仪检定装置 | 水泥胶砂流动度测定仪 | （0～25）s | U=0.02s，k=2 | JJG（交通）096 | 500元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
193 | 综合计量室 | JJF 1671-2017 机动车驻车制动性能测试装置校准规范 | 机动车驻车制动性能测试装置 | 牵引式驻车测试装置：（0~7000）daN 滑板式驻车测试装置：（0~2300）daN | 0.3级 | JJF1671 | 800元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
194 |  | JJF 1477-2014 轮胎花纹深度尺校准规范 | 轮胎花纹深度尺 | ACV(25V~800V) (43~70)Hz； ACI(0.1 ~20)A (43~70)Hz； | 0.5级及以下 | JJG 124 | 0.2级：210元/点 0.5级：170元/点 1.0级：100元/块 1.5级以下：80元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
195 |  | 零气发生器校准规范 | 零气发生器 | 相位（0~360）° | 0.5级及以下 | JJG 440 | 0.5级：230元/块 1.0～1.5级：170元/块 2.0～5.0级：140元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
196 | 综合计量室 | JJF 1375-2012 机动车发动机转速测量仪校准规范 | 机动车发动机转速测量仪 | （0~6）m3/h | 1.5级 | JJG 577 | 700元/台
197 |  | JJF 1873-2020 柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范 | 柴油车氮氧化物(NOx)检测仪 | （0~6）m3/h | 2.5级及以下 | JJG 257 | 0.2级, 0.5级：390元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
198 | 综合计量室 | 交直流电流、电压及电阻表检定装置 | 交直流电流表 | DC、AC（0~20）A | 0.5级 | JJG 124 | 110元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
199 |  |  | 交直流电压表 | DC、AC（0~1000）V | 0.5级 | JJG 124 | 170元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
|  |  | 交直流功率表 | DC、AC（0~20）A 、DC、AC（0~1000）V | 0.5级 | JJG 124 | 230元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
200 |  |  | 万用表 | DC、AC电流：（0~20）A； DC、AC电压：（0~1000）V；电阻（0~1000）MΩ | 0.5级 | JJG 124 | 80元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
201 | 综合计量室 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | 气体容积式流量计 | (0.06~650) m3/h 口径：DN100及以下 | 0.5级及以下 | JJG 633 | D(10~100)mm：390元/台；D(10~100)mm：390元/台；D150mm：590元/台；D200mm：740元/台；D250mm：880元/台；D300mm：1080元/台； | 《江西省计量检定收费标准》
202 |  |  | 涡轮流量计 | (0.06~650) m3/h 口径：DN100及以下 | 0.5级及以下 | JJG 1037 | D(10~50)mm：680元/台 D(80~150)mm：720元/台
|  |  | 膜式燃气表 | G6~G100 | 1.5级 | JJG577 | 50元/台
204 | 综合计量室 | 三相电能表检定装置 | 单相机电式交流电能表 | 220V；（0.1~60）A | 0.5级以下 | JJG 307 | 0.5级：120元/块 1.0级：40元/块 2.0级：30元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
205 |  |  | 单相电子式交流电能表 | 220V；（0.1~60）A | 0.5级以下 | JJG 596 | 0.5级：120元/块 1.0级：40元/块 2.0级：30元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
206 |  |  | 三相机电式交流电能表 | 3×（57.7~380）V ； | 0.5s级及以下 | JJG 307 | 0.5级：300元/块 1.0级：180元/块 2.0级：80元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
207 |  |  | 三相电子式交流电能表 | 3×（0.1~60）A | 0.5s级及以下 | JJG 596 | 0.5级：300元/块 1.0级：180元/块 2.0级：80元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
208 | 综合计量室 | 燃油加油机检定装置 | 燃油加油机 | ≤（1~100）/min | MPE:±0.3% | JJG 443 | 400元/枪 | 《江西省计量检定收费标准》
209 | 综合计量室 | 静态容积法油流量标准装置 | 液体容积式流量计 | ≤120m3/h | 0.2级及以下 | JJG 667 | 520元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
210 | 综合计量室 | 其他流量类计量标准 | 燃油加油机油气回收系统 | 密封性:压力 校准值液体阻力:通入氮气量为(18.0、28.0、38.0)L/min 时 气液比:A/L | ≥(182~486) Pa ≤(40、90、155) Pa 1.0≤A/L≤1.2 | JJF(赣) 015 | 400元/枪 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
211 | 综合计量室 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | 电动汽车非车载充电机 | DCV:(200~1000) V DCI:(1~250) A | 1级及以下 | JJG 1149 | 1000元/枪
212 | 综合计量室 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | 电动汽车交流充电桩 | ACV:(220±22)V ACI：(0.1~63)A | 1级及以下 | JJG 1148 | 2000元/枪
213 | 综合计量室 | 二等金属量器标准装置 | 水表检定装置（水表校验台） | DN(15~50)mm | 0.2级及以下 | JJG 1113 | 1470元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
214 | 综合计量室 | 车用尿素加注机检定装置 | 车用尿素加注机 | / | 0.5级 | JJG 1191 | 720元/枪 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院收费标准
215 | 综合计量室 | 数字多用表校准装置 | 数字多用表 | ACI、DCI：（0-19）A，ACV、DCV：（0-1000）V，DCR：（0-24）MΩ | / | JJF 1587 | 400元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
216 | 衡器计量室 | 非自动衡器检定装置 | 非自行指示秤 | (0~120)t | 中准确度级及以下 | JJG 14 | ≤5t：1200元/台 10t：1400元/台 20t：1600元/台 30t：1800元/台 >50t：2000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
217 |  |  | 数字指示秤 | (0~150)t | 中准确度级及以下 | JJG 539 | <20t：1500元/台 20t：1800元/台 30t：2000元/台 40t：2500元/台 50t：3000元/台 ≥60t：3500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
218 |  |  | 模拟指示秤 | (0~120)kg | 中准确度级及以下 | JJG 13 | ≤60kg：50元/台 100kg：100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
219 |  |  | 杆秤 | （0~200）kg | 普通准确度级 | JJG 17 | 80元/个 | 《江西省计量检定收费标准》
220 | 衡器计量室 | F2等级大砝码标准装置 | 砝码 | (0~30)kg | M1级及以下等级 | JJG 99 | ≤5t：1200元/台 10t：1400元/台 20t：1600元/台 30t：1800元/台 >50t：2000元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
221 |  |  | 非自行指示秤 | （0~8）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG 14 | <20t：1500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
222 |  |  | 数字指示秤 | （0~8）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG 539 | 150元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
223 |  |  | 架盘天平 | 10kg以下 | Ⅲ级及以下 | JJG 156 | 50 kg以下：1960元/台 50 kg以上：2940元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
224 | 民生计量室 | 精密压力表检定装置 | 精密压力表 | （0.1~60）MPa | 0.25级、0.4级 | JJG 49 | <5MPa：180元/块 >5MPa:210元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
225 | 民生计量室 | 血压计标准器检定装置 | 血压计标准器（指针式） | （0~60）kPa | 0.16级 0.25级 | JJG 49 | 300元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
226 | 民生计量室 | 压力表检定标准装置 | 一般压力表 | （-0.1~60）MPa | 1.6级及以下 | JJG 52 | <5MPa：70元/块 >5MPa：100元/块 >50MPa：180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
227 | 民生计量室 | 水表检定装置 | 饮用冷水水表 | DN15~DN150 | 2级 | JJG 162 | D(15～25)mm：30元/台 D(32～50)mm：60元/台 D(80～150)mm：80元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
229 | 民生计量室 | 出租车计价器（使用）检定装置 | 出租车计价器 | (0~999.9999)km | MPE:－4%~1% | JJG 517 | 100元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
230 | 民生计量室 | 数字压力计检定装置 | 数字压力计 | （-0.1~60）MPa | 0.1级及以下 | JJG 875 | 520元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
231 | 民生计量室 | 混凝土配料秤检定装置 | 混凝土配料秤 | （0~6000）kg | X(1)级、X(2)级 | JJG 1171 | 2940元/台 | 《江西省计量检定收费标准》