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	品目号
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	三
	1
	出租车计价器检定装置
	套
	1
	同时满足JJG738-2024《出租汽车计价器检定装置》检定规程和JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程的要求。
一、主要技术参数：
1.本机检定装置：
a.转数：测量范围：0.0～50000.0；分辨力：0.1；最大允许误差：±0.1%；重复性：0.5。
b.转速：测量范围：(50～1500)r/min；最大允许误差：±0.1%。
c.具备转数单步进给控制功能。
2.滚轮检定装置：
a.主滚轮周长不小于1m，MPE:±0.2%；
b.主滚轮转数：测量范围（0～9999）r，分辨力：1r；MPE:±0.1%；重复性：0.5；
c.主滚轮速度：测量范围：（0～60）km/h；最大允许误差：±2km/h主滚轮定值输出速度点至少应包括60km/h和40km/h，MPE:±2km/h；
d.噪音:空转≤75dB、重载≤85dB；
e.主滚轮带动出租汽车驱动轮转动;
二、机械部分
1、检定装置总宽度不得小于2600mm，有效检测轮距宽度至少覆盖（850～2410）mm。
2、电机和变频器的功率不得低于15kW。
3、主滚轮必须采用无缝钢管。主滚轮和被动滚轮表面必须镀硬铬，以增加耐磨性能。所有滚轮必须经过动平衡校正。
三、控制部分
1、检定设备配专用集成控制柜(15kW变频调速装置)，集测量/采集/显示/传输/计算/调速等功能于一体，内含主控制器、变频器、强电控制单元等。
2、检定设备配有不小于800mmX300mm的LED中文显示屏，实时显示车辆信息、检定状态、K值以及检定结果。
3、检定设备具有车牌号自动识别系统，车辆停稳后自动识别车牌号，操作界面显示该车历史检定记录，中文显示屏同时显示车号及K值。
4、配套无线操作遥控器、控制器，处理工作站。
四、检测管理软件
1、管理参数设置功能：用户管理、出租车公司、个体出租、车辆信息、计价器信息、修改、注销人员（如检定员、管理员）的工号、姓名、权限、密码。
2、对检定结果和修正系数等进行系统分析；能自动进行数据处理、判断检测结果、生成电子原始记录、打印检定证书和使用误差记录报表。三年内所有的计价器检定数据、情况、原始记录；并能把数据导出为Excel或word文档。
3、查询和统计功能：查询公司信息、车辆信息、计价器信息、所有车辆的检测记录；对未检车辆、检定不合格车辆、各公司的检定情况、周检计划、车辆信息、不合格率、K值调整率等进行统计。
4、登录功能：检定人员能按照各自权限进行设置、修改和注销。
5、设置功能：设置和修改基本数据（公司、车型、计价器）、系统参数（检定依据、标准器型号和器号、有效期）等各项参数。
6、预留通讯协议端口。
7、数据输入输出设备：多串口；内存不低于16GB+1TB，不低于24英寸显示。
五、配置设备
1、轮胎压力表2个：测量范围：（0～0.5）MPa,分度值：不大于0.02MPa，准确度等级：2.5级；
2、钢卷尺1把：测量范围：（0～20）m,准确度等级：II级；
3、电子秒表1个：测量范围不少于24h,MPE:±0.10s/h；
4、信号发生器：能够模拟输出计价器里程测量传感器输出的计程信号；
5、直流稳压电源：输出电压上限值不小20W,输出是流上限值不小于5A。
六、包含该项目旧装置的拆除、基础建设的施工、新装置的安装调试。
七、自合同签订之日起至质保期内，若现行检定规程《JJG738-2024出租汽车计价器检定装置》和《JJG517-2016出租汽车计价器》发生变更，变更后应承诺通过升级满足新规程的检定要求。
八、提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。
九、质保期：整机质保期3年，从项目验收合格之日起开始计算。



