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	品目
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	四
	1
	磁强计校准装置
	套
	1
	整套设备满足JJF1832-2020(1mT～2.5T)磁强计校准规范的要求
(一)、设备配置
装置应由以下配置构成
1.高精度直流电流标准源1个；
2.电磁铁1个；
3.磁场线圈1个；
4.标准磁强计1个；
5.零磁场腔1个；
6.探头位置调节装置1个；
整套设备应集成度高，含校准软件，输出设备配有全自动校准功能。数据输入输出设备：多串口；内存不低于16GB+512GB，不低于23.8英寸显示。
(二)、主要技术参数：
1.高精度直流电流标准源：
a.可输出双路直流电流，准确度±(0.006%*读数值+0.004%*量程值)，分别对磁场线圈和电磁铁励磁；
b.电流量程至少包括50mA、200mA、1A、5A、20A；
c.输出范围：±5mA～±24A；
d.电流输出短期稳定度优于50ppm/min；
2.磁场线圈(亥姆霍兹线圈)
a.磁场的磁通密度范围包含(1mT～100mT)；
b.应装有探头位置智能调节装置，通过软件智能调节定位，确定最佳测试点；
c.可以校准指针式高斯计。
3.电磁铁
a.磁场的磁通密度范围包含(10mT～2.5T)；
b.应配有探头位置智能调节装置，通过软件智能调节定位，确定最佳测试点；
4.标准磁强计
a.作为磁强计校准装置的标准表，（霍尔效应磁强计）。
b.测量范围：0.3mT～3000mT；准确度：0.05级。
5.零磁场腔：内磁场磁通密度不大于10-6T。
6.探头位置调节装置
a.可调节标准磁强计探头和被校磁强计探头的空间位置，并带探头方向旋转功能，通过软件调整霍尔探头角度，需确保在测量时探头与磁场始终保持垂直（即可自动找寻最佳测试点）。
(三)、1、配备磁矩标准样品1套，一套不少于2个，准确度等级一等。
2.配备校准软件至少包括以下功能：
a.软件可自动识别配件是否与PC机通讯正常；
b.软件可对标准探头与被校探头进行控制，调整探头最佳测试点；
c.测试数据可以以校准报表的形式生成并导出。
(四）、提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。
(五)、供货时整套设备应由省级及以上法定计量检定机构出具溯源证书。质保期一年。

	
	2
	电磁流量计在线校准装置
	套
	1
	整套设备满足《JJF2216-2025电磁流量计在线校准规范》校准要求。
1.标准表（便携式超声波流量计）。
a.测量原理：基于时差法原理的便携外夹式超声流量计。
b.流速测量范围±0.01m/s～±25m/s。
c.标准表的准确度等级优于或等于1.0级，线性度不得超过1.0%，并且出具线性度测试报告，依据校准规范，标准表需提供两份第三方检测机构出具的修正系数稳定性试验结果报告，两份报告时间间隔2个月，相邻两次试验结果的同流速点的修正系数变化量不得超过±0.25%。
d.流量重复性：不得超过0.15%。
e.标准表的零点漂移不得影响其作为标准表使用。
f.供货时需附带省级以上法定计量机构出具的校准证书，校准结果相对不确定度Urel≤0.5%（k=2）。
g.附带的传感器测量管径范围必须包含（DN50.0～DN3600），并附带测量时需要的各式便携式夹具，便携式支架、耦合剂等。
h.可测量介质：自来水、废水、污水、化学品、油品或其它类型液体。
i.测量量包含：体积流量(瞬时量和累积量)、质量流量(瞬时量和累积量)、流速、声速。
j.满电工作时长不低于14小时，主机有数据存储和数据下载功能，以及平均值、差值、总和的计算功能。
k.配有基于时间自动补偿的同步方法的流量在线校准同步手操器2台,并且手操器支持自动同步拍照、智能切换校准模式和原始数据处理分析能力。
2.便携超声式测厚仪：测量范围(0～50)mm，最大允许误差:土0.lmm。
3.卷尺：测量范围10m，准确度等级：Ⅰ级。
4.秒表：测量范围(1～3600)s，最大允许误差：±0.5s/d。
5.数字式温度计：测量温度包含(-10～50)℃，准确度等级：二等。
6.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。
(五)、供货时整套设备应由省级及以上法定计量检定机构出具溯源证书。质保期一年。



