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	品目
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	技术参数要求

	五
	1
	渗透性能测定仪
	套
	1
	1、用途：用于纸尿裤的渗透性能检测，符合GB/T28004.1-2021、GB/T28004.2-2021标准要求。
2、技术参数
2.1测试用的试液采用蠕动泵控制加液方式，保证加液的稳定性以及重复性，加液精度可达≤±2ml。
2.2试液（生理盐水）加热方式采用水浴加热方式，存储于玻璃灌中。
2.3控制系统：PLC;操作界面：彩色触摸屏，中英文切换；采用触摸屏控制和显示，中、英文界面菜单式操作。
2.4模具材料：pu塑料材料。
3、配件
3.1儿童纸尿裤测试样夹具：U型底座3个、试样支架3个、标准加液模块3个、标准加压模块3个。
3.2成人纸尿裤试样夹具：U型底座1个、标准加液模块2个、标准加压模块2个。
3.3所有试样夹具采用PA66材质。
3.4电子天平：最小分度值0.01g,最大称量：600g；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。

	
	2
	工业产品检测设备
	套
	1
	工业品检测设备整套包括混凝土快速冻融试验箱、岩石超声波参数测试仪、压力泌水仪、自动岩石切片机、负温恒温恒湿养护箱、摩擦试验机、红外二氧化碳测定仪、纤维全自动分析仪、气动万能材料试验机、全自动缩水率试验机、翻滚烘干机、耐氯水色牢度试验机、气动干湿摩擦仪13台设备组成。
一、混凝土快速冻融试验箱设备参数
1.用途：用于外加剂抗冻性指标的检测，符合GB/T8076-2025《混凝土外加剂》标准要求。
2.技术参数
2.1冷凝器冷却方式:风冷；
2.2试件数量:≥12件；
2.3试件尺寸:≥100×100×400mm，测温件尺寸相同，中间留有测温孔；
2.4冻融循环周期:2～4小时，融化时间不小于1∕4冻融周期；
2.5温度传感器:（-20～20）℃，测量精度0.1℃；
2.6传感器1中心温度控制:（-18～5）±2℃；
2.7传感器2液体温度控制:液体温度控制高温控制：（18～23）℃、低温控制：（-23～-18）℃；
2.8传感器3对角线温度控制：对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃；
2.9传感器4二次保护温度控制：（-30～50）℃；
2.10冷冻和融化之间转换时间:≤15min；
2.11其他需求：温度记录触摸屏；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。

二、岩石超声波参数测试仪设备参数
1.用途：用于外加剂抗冻性指标的检测，符合GB/T8076-2025《混凝土外加剂》标准要求。
2.技术参数
2.1主机：专用微机系统；
2.2声时测读范围：（0～640）μs；
2.3声时测读精度：±0.05μs；
2.4幅度测读范围：（0～177）dB；
2.5增益精度：≤3%；
2.6放大器带宽：5Hz～1MHz；
2.7发射电压：250V、500V、1000V多档可调；
2.8采样周期：0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs；
2.9平面夹心式换能器：≥100KHz；
2.10横波换能器：≥85KHz；
2.11接收灵敏度：≤10μV；
2.12通道数：不少于两通道；
2.13通道隔离度：≥42dB；
2.14最大穿透距离：≥1Om；
3.仪器配置：
3.1仪器配置：
3.2仪器主机1套
3.3纯横波换能器1套
3.4平面夹心式换能器1套
3.5仪器手提箱1个
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
三、压力泌水仪设备参数
1、用途：用于外加剂泌水率的检测，符合GB/T8076-2025《混凝土外加剂》
2、技术参数
2.1压力表最大量程：≥6MPa；
2.2缸体内径：≥(125±0.02)mm；
2.3缸体内高：≥(200±0.2)mm；
2.4工作活塞直径：≥125mm；
2.5筛网孔径：≤0.315mm；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
四、自动岩石切片机设备参数
1.用途：用于外加剂渗透高度比项目分割混凝土试块的检测，符合GB/T8076-2025《混凝土外加剂》标准要求。
2.技术参数
2.1最大切样：≥Φ180x400mm；
2.2金刚石切刀：≥Φ500*Φ50x2.5mm；
2.3切刀线速度：(33～45)m/s；
2.4工作时间：连续；
2.5噪音：≤80dB；
3.仪器配置：
3.1主机一台
3.2锯片一个
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
五、负温恒温恒湿养护箱设备参数
1.用途：用于外加剂负温抗压强度比的检测，符合GB/T8076-2025《混凝土外加剂》标准要求。
2.技术参数
2.1控温范围：(-20～150)℃；
2.2控温精度：≤±0.5℃；
2.3箱内温差：≤±2℃；
2.4控湿精度：≤±3%RH；
2.5控湿范围：（20%～98%）RH；
2.6有效容积：≥1000L；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
六、摩擦试验机设备参数
1.用途：用于瓦楞纸箱油墨耐摩擦的检测，符合GB/T6543-2025《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》标准要求。
2.技术参数
2.1磨擦压力：≥(20±0.2)N；
2.2磨擦速度：≥43cpm；
2.3磨擦面积：≥155mm(L)×50mm(W)；
2.4磨擦次数：0～999；
2.5试样尺寸：≥230mm(L)×50mm(W)；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
七、红外二氧化碳测定仪设备参数
1.用途：用于水泥二氧化碳（代用法）的检测，符合GB/T176-2025《水泥化学分析方法》标准要求。
2.技术参数
2.1测量范围：≥(0～20000)μL/L；
2.2分辨率：≤1μL/L；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
八、纤维全自动分析仪设备参数
1.用途：用于纺织品纤维含量的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求
2.技术参数
2.1主机：测量范围：(0.1～1000)μm，测量精度≤0.1μm
2.2生物显微镜：
2.2.1放大倍数：40X～1000X；
2.2.2产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》环保要求。提供专业机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2.2.3符合GB/T2985-2008国家标准要求,提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章证明生物显微镜以下9点参数：
1)4X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18.3㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18.2㎜；
2)齐焦：10→4倍≤0.014㎜；10→40倍≤0.008㎜；40→100倍≤0.006㎜；
3)转换器稳定性≤0.002㎜；
4)显微镜物镜放大率准确度≤±0.90%；
5)显微镜目镜放大率准确度≤±0.43%；
6)倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心位移≤0.18㎜；
7)左右两系统放大率差≤0.20%；
8)双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差小于等于2.5%；
9)双系统左右视场像面方位差≤13′；
3.仪器配置：
3.1主机1台
3.2显微镜1台
3.3生物显微镜1台
3.4纤维切片器1片
3.5系统处理设备1台（处理器：≥I3、内存容量≥8GB、硬盘驱动器≥512G、屏幕尺寸：≥21英寸）
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
九、气动万能材料试验机设备参数
1、用途：用于纺织品顶破强力的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求。
2、技术参数
2.1工作模式：等速伸长（CRE）原理，微机控制、液晶中文显示、支持联机通讯；
2.2采样频率：≥800次/秒；
2.3测力范围：满量程的1%～100%；
2.4测试精度：≤0.5%F.S；
2.5拉伸速度：(0.001～1000)mm/min数字调速，误差≤±2%
2.6有效动程：≥800mm；
2.7伸长分辨率：≤0.01mm；
2.8横梁移动速度：(0.001～1000)mm/min数字调速，相对误差≤±0.5％；
2.9最小分度值：≤0.1N；
2.10夹持距离调节精度：±0.1mm；
2.11门宽度：≥400mm；
3.仪器配置：
3.1系统处理设备一台（处理器：≥I5、内存容量≥8GB、硬盘驱动器≥512G、屏幕尺寸：≥21英寸）
3.2超静音空压机一台
3.3气动控制器一个
3.4主机专用测试工作台（箱）一台
3.5夹具：气动夹具一套、手动顶破夹具一套
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
十、全自动缩水率试验机设备参数
1.用途：用于纺织品水洗尺寸变化率项目的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求。
2.技术参数
2.1类别：A型洗衣机前门加料、水平滚筒型；
2.2额定装料容量：≥5Kg；
2.3内层滚筒直径：≥（520±1）mm；
2.4内层滚筒深度：≥（315±1）mm；
2.5提升片：≥3片；
2.6旋转动作：正常转动时间间隔：≤（12±0.1）s，正常停止时间间隔：≤（3±0.1）s；
2.7转速：≤800rpm；
2.8供水系统：
2.8.1供水流量（20±2）L/min（进口处的供水压力应高于150KP条件）；
2.8.2排水速度＞30L/min；
2.8.3温度检测：温度传感器，数字设定量程：室温-99℃±1℃；
2.8.4温度分辨率≤0.3℃；
2.8.5洗涤程序：≥18套自动洗涤程序；另多套存档自行编辑的洗涤流程；手动单项控制流程；
验收时需提供有资质的计量技术机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
十一、翻滚烘干机设备参数
1.用途：用于纺织品水洗尺寸变化率的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求。
2.技术参数
2.1额定干试样容量：≥10Kg；
2.2烘干温度：(室温～80)℃；
2.3滚筒直径：≥695mm；
2.4滚筒深度：≥435mm；
2.5滚筒容积：≥165L；
2.6滚筒转速：≥50r/min(正反转可数字设定)；
2.7提升片数量：≥3片；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
十二、耐氯水色牢度试验机设备参数
1.用途：用于纺织品耐皂洗色牢度的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求
2.技术参数
2.1试杯容量：550ml（φ78×120mm）(适用国家标准）6只，1200ml（φ88×200mm）12只（适用国家标准）；
2.2旋转速度：≥(40±2)r/min；
2.3时间控制范围：(1～9999)min；
2.4时间控制误差：≤±5s；
2.5温度控制范围：(室温～99.9)℃；
2.6温度控制误差：≤±2℃；
验收时需提供有资质的计量检定机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。
十三、气动干湿摩擦仪设备参数
1.用途：用于纺织品耐摩擦色牢度(耐干、耐湿)的检测，符合GB/T8878-2023《针织内衣》标准要求。
2.技术参数
2.1摩擦头压力：≥9N；
2.2摩擦头：圆形直径≥16mm；长方形≥(19×25.4)mm；
2.3曲柄回转次数：≥60次/min；
2.4自控往复次数：≥(0～9999)次（×1、×10、×100）；
2.5摩擦头行程：≥104mm；
2.6试样最大尺寸：≥200×60×5mm；
验收时需提供有资质的计量技术机构出具的检定或校准证书，设备质保期1年。



